[image: image1.png]S

ARB{E G i A AT U R M WS RARBY B, AT
BRE T, (b2 8
S S TEM AN, fRHH2V (WD SZRBE.

W / PRENIITF K

g’] iSO £l R 4
a0 - 4ﬂ 55D
r~ Jpuzn








测振仪使用方法及注意事项
信号输出;下图
[image: image3.jpg]@ B A2 It

SHIDAI&LONGCHENG

R AR R B A R TR A
http://www. tmlc. cn




测量方法；
1）、测量设备振动，一般有三个方向：平行于轴的方向为轴向（纵向），所测的振动值为轴向位移；垂直于轴的方向为径向（垂直），所测的振动值为径向位移；水平垂直于轴的

方向为水平方向，也叫横向，所测的振动值叫横向位移。

2)、设备振动值，一般有三个，位移（mm）、速度（mm/s、加速度（m/s，现在我们一般用位移值表示振动。
3）、我们通常所说的测量设备振动，以测轴的振动为准，但因测轴振动有一定难度，我们一般都是测量轴承振动。不管是测哪个方向的振动，都应靠近轴承部位进行测量，一般测点应选在接触良好、表面光滑、局部刚度较大的部位。应该注意的是，因轴向和径向都有一定面积，在靠近中心位置每个方向上选取最大值进行记录及作为检测点。如果测量有难度，可以测量电机端盖处振动值作参考。测点一经确定后，就要经常在同一点进行测量，为此，确定测点后尽量做出记号，并且每次都要在固定位置测量
使用方法：

测量时手握测振仪，在探针垂直地压在被测物体上（被测部位），大拇指按住测量键，仪表即刻进入测量状态：松开按键，此时的测量值被保持：再按测量键，可继续进行测量，松开键后数据被保持一分钟，同时仪表将自动关机。（正确使用方法如下图所示）
[image: image2.png]PR — A SR AN RSk TIUZE W 0 ) 0
PRS00 FILT 5. (AT G FRASTIAE)

STAHRAT LA LE B i) $0 S TOLE B Py e .
AR IES, AN e BIMEH 0 R 40T
O, FFRIBEE R, CREF 00 LLIE Y f 1 i

EW Fikdh TIEHR




注意：切勿测量数据时不要用力过大，损坏探针。

选择测量方式：

拨动测振仪的测量选择开关，可选择被测量加速度，速度，位移并由显示器右边的箭头指向所选择的测量单位

保养：

仪表不宜在强磁场、腐蚀性气体和强烈冲击的环境中使用。

仪表及传感器为全封闭结构，不可随意拆卸，不可随意调整内部电位器。

仪表长期不用，请将电池取出，以免仪表受蚀。

如果是分体式测振仪，需要安装振动传感器，传感器插座的缺口方向与插头的凹槽相对。其他与一体式相同。

