[image: image1.png]elelelelelblelsle

> IBE () 28 (3 S () GElE ) sEE ang) 5EE (B TEE M) 9E mE)








硬件设置与使用
一、采集箱的安装
   利用USB数据线 将采集箱连到笔记本电脑的usb端口上，打开电源。
二、传感器的安装及使用说明
八通道信号输入端及转速通道信号输入端如图2-1-1所示。
[image: image6.jpg]@ B A2 It

SHIDAI&LONGCHENG

R AR R B A R TR A
http://www. tmlc. cn




            图2-1-1 信号输入通道及转速通道示意图（正视图）
信号输入端接线方法如图2-1-2所示，可与加速度、速度、位移传感器相连，也可以与其它电压信号相连。注意：输入端电压不得超过+30V。
[image: image2.png]



图2-1-2 信号输入插座示意图     图2-1-3 转速通道信号插座示意图
转速输入端如图2-1-3所示，与转速传感器相连。注意：输入端电平为TTL电平。

[image: image3.png]



将传感器信号线插头按上图分别对应连接，注意插座的缺口方向与插头的凹槽相对。

[image: image4.png]



注意事项：1、（转数对应转数，振动对应振动）且勿将转数传感器插在振动传感器上，插针不对，不要硬安装，插座的缺口方向与插头的凹槽相对。
2、转速传感器、传感器导线与主机箱连接时，线上红色标记勿必对机箱红色标记。
[image: image5.png]




