[image: image1.jpg]W F i

EFESRA

SYIRRESFA

HIBIREDNE

v
TR

/

AISERED

BEMRE

v
B EMERS

RRERE

v
R








双面动平衡

操作步骤：

[image: image59.jpg]@ B A2 It

SHIDAI&LONGCHENG

R AR R B A R TR A
http://www. tmlc. cn




第一步：基本信息录入
进行转子双面转子动平衡，点击主菜单显示屏幕上的双面动平衡按钮
[image: image2.png]


，此菜单为双面动平衡向导式操作，由此向导可完成双面动平衡整个过程。

[image: image3.png]8 R T

HBrREAGEERA
e i |

WA THXELD
ETRS

EDm—
BN aaAwEsm
g [ AR |
BTEK BTRE
[ fo [wm
TESE  BTRE
fewooo [ Eo.00 ke
AMREYE  BEmEEE
Ho fmBo  m

EHASH
i R
oo [ o0 |





图：基本信息输入

在振动测量参数选择框中选择速度（可选择加速度、速度、位移）。
在转子信息中输入转子编号、转子类型、机组功率类型、转子名称、转子转速（重要参数必须填写）、平衡等级、转子质量、A面配重半径、B面配重半径、。由于这些信息将应用在动平衡过程中，并给出推荐试重等，且在结束动平衡操作后存入转子信息数据库供以后查询、导入平衡系数等操作，所以请认真填写。（其中转子质量、A面配重半径和B面配重半径可以不填写，只是在之后的操作中软件不能给出推荐试重。）

在报警参数中输入报警参数，注意值、危险值；

基本信息填写完毕，按
[image: image4.png]


按钮（或Enter键）进入下一步操作，按
[image: image5.png]


（或Esc键）退出动平衡向导。

第二步：双面初始振动测量
进入双面初始振动测量界面

[image: image6.png]& RSN

EFRE SO 045 4 3h B £

HPEH BTES i BEAH  guEmEE FaSE HEAE NEREXE SERELE

| | C— FE| | | |G | DO— |

Py 4hak i

‘\ \\ ‘\\ I ‘” “‘\ I “‘ n‘ ‘\ ‘
I ‘ M‘ ‘ ‘
“‘ ‘ “ ‘\‘

a“
| \
\\

‘\ ‘u‘ I \“ ‘ y \\ ‘\ | h u

A \
MAAAAMARRERARARA
“‘ m\ H\‘ m\ i

I ann

i mu
“\\‘ ‘\\”
M‘u‘h‘u‘“‘,H“M‘Nn““wu‘ @

SERDEE





图：双面初始振动测量界面

在被测机械正常运转的情况下，确保采集箱、传感器正确连接好后，按
[image: image7.png]


按钮（或F2键）开始测量，观察测量值较稳定后（此时相位较稳定，变化不超过正负10度），按[image: image8.png]


按钮暂停测量，并保持测量值。按[image: image9.png]


键（或F4）保存测量数据（在暂停状态下才可进行数据保存），弹出数据已保存提示框，点击界面中“OK”按钮完成数据保存。

[image: image10.png]& RSN
EFRE SO 045 4 3h B £

BTEHR BFRS BTHIE BTRE UETERR FEHE HTRE ABREFE  SEREXE
| O T ) || | I | m—m) O —

FayestE 7

i

it




 [image: image11.png]1119

EFRE SO 045 4 3h B £
BFER BFRS BFRIE BTN HUETHE 2R FEHE HTRE AERE¥E  SEREFE
[ P (PP mafEm  [Nfimamsm Moo [N (R [l
©





数据保存到数据库中后，按
[image: image12.png]


（或Enter）进入下一步试重法系数法选择。

第三步：试重法系数法选择，及参数设置

选择试重法算不平衡量，输入要添加在机械A面转子上的试重质量及试重角度。

此时需要停机在A面转子上添加试重。如果在第一步操作中转子基本信息填写完全，就可以根据此界面中，给出的推荐参考试重质量分别在A、B面转子上进行添加；如果转子基本信息未填写完全，软件则无法给出参考试重质量，此时检测人员只须根据转子大小及转速，选取相应的试重添加在A面转子上即可。操作界面如图：

[image: image13.png]REZHAFPEHE ([ THEREEHETPEE

N
T g N e
WERATTE

B 600 [N o |

@ D 0





图：输入A面试重界面

添加试重完成后，根据实际试重质量在本界面的试重质量栏中填写。为了方便添加试重，默认所加试重的位置为零度角，如果被测机械有特殊要求，则在相应位置添加试重，并填写对应角度。

试重质量及试重角度，填写完毕后，点击
[image: image14.png]


按钮进入A面试重振动测量界面，起机待机械转速平稳后，进行A面试重振动的测量。

如以前测量过此转子，已有该转子的平衡系数，可选择平衡系数法算不平衡量。

平衡系数法算不平衡量界面如下图：


[image: image15.png]BERELE R RERE

REFHAPHE Bl FPERIGEEAFPHE

AP Bt

i =
D D

DEFEEETRATERR

@ 90





图：平衡系数法算不平衡量界面

在此输入系数模、系数角，也可以点击界面中[image: image16.png]


按钮，从转子信息数据库中导入平衡系数。

[image: image17.png]& B FFERBEA

EERSREE

SEEEEE

SAFERB

FHFEE || e | e | Emm e pUEEs raE

0

0

0027

DB

.00

i

.00

FHE |z | FE

0

0

=0

[

o027

A

a0

450

10,4477

45,5992

=

ATWESAUTFERE?

W

i





图：平衡系数导入界面

第四步：使用试重法的A面试重振动测量
用试重法测量不平衡量，进入A面试重振动测量界面。

[image: image18.png]0 AT A ERsh M

EFER

HERERE  WTEE
[iEoE [l |
T s

i

HFENRER

EE
Seze.17

B

[o-o01e
[Ssza.17

Fise.17

pm__ oo |

Nk |

\ it 1
“‘H‘W‘ W “H‘H‘\ ‘H“‘H |
u‘ m “\\M

| H\
w ‘H\w
‘\ \\\ ‘H HW
\ “\ ” ‘Uu‘

|

NERDEE

j0.0014

1828

\”M e \\MHMM
(| HH“\\““ \\‘MU‘H H
0. \ “ V J\ \\\\ \\ \ ‘ ‘ ‘\‘ ““ ‘
\‘\\‘@\‘\“WWMH HJU‘MM‘

SERDEE

&

Sy

P e





图：A面试重振动测量界面

当机械转速平稳后，且确保主机、传感器正确连接好后，按
[image: image19.png]


按钮开始测量A面试重振动测量，待测量值较稳定后（此时相位较稳定，变化不超过正负10度），先按[image: image20.png]


按钮暂停测量，并保持测量值；然后点击[image: image21.png]


按钮保存测量数据（在暂停状态下才可进行数据保存），弹出数据已保存提示框，点击界面中“OK”按钮完成数据保存。

[image: image22.png]0 AT A ERsh M

e e SERUREE
IUETERY  HTRE RS ; EBVEE [ [5
— ‘ ‘ _ 0. 0000 [0.00
P T EREEE : 0.0

| — TR

| “‘\ ‘(‘ | “\ ¥ “wH\‘w‘ M “\‘ A “HM “
‘ U‘ H“”\ HHH‘\”M‘
\MMH\“M‘M‘ M

“H‘M‘H\h

NERDEE

h‘\\‘wh\“\
H“‘H il H\
‘\“‘M‘ “\ H

| \‘ H‘ L\‘M\‘ \‘

SERDEE

@




 [image: image23.png]HFES AT HERUREE
s HTHE HUHTEE i Lk i MEREFE T [AAE  [SHWeE [EhR [ R B [
b4 oo [kelo | G5 51 5621 [o.oom _ Jo.oo
o=y Ere] Fasa PEEEEE lesi5.51 [s.6257  [o.000  o.00
I | o — | TR
L8 % 00

)
\” U

u \
“““ ‘\‘HM,MMM

NERDEE

‘\w

Ahaadhnnnhhetn

\‘”‘H “M\‘ M\

\\“\\M“‘MH\‘H“ M\MH‘
‘

\‘M‘ H“M” ‘u“u

0l
‘\ M

M\um





从动平衡测量信息数据列表中查看，若基频振值以及相位的变化量超过20%，说明A面试重加的比较合理。否则，说明A面试重加的不够好，需要停机重新添加A面试重，并且点击[image: image24.png]


按钮返回A面输入试重界面，重新填写A面试重质量，再重新测量A面试重振动值并且保存数据。

图中显示的数据中，配重角度是以试重块的位置为0度，转子旋转方向的正方向计算的。保存数据后按
[image: image25.png]


进入下一步，添加B面试重质量。

第五步：输入B面试重

此时需要停机在B面转子上添加试重。如果在第一步操作中转子基本信息填写完全，就可以根据给出的B面参考试重质量，在B面转子上添加试重；如果转子基本信息未填写完全，软件则无法给出参考试重质量。此时检测人员只须根据转子大小及转速，选取相应的试重添加在B面转子上即可。操作界面如图：

[image: image26.png]A
- AT

EI O |

B 600 |

B ]

€ %0





图：输入B面试重界面

添加B面试重完成后，根据实际试重质量在本界面的试重质量栏中填写。为了方便添加试重，默认所加试重的位置为零度角，如果被测机械有特殊要求，则在相应位置添加试重，并填写对应角度。

试重质量及试重角度，填写完毕后，点击
[image: image27.png]


按钮进入B面试重振动测量界面，起机待机械转速平稳后，进行B面试重振动的测量。

第六步：使用试重法的B面试重振动测量
开始测量B面试重振动值。

[image: image28.png]& BT A E M

EFER
MAEI)JX"& BYRE
I —

wFEn

eZh P 2

HFENRER

i

A

[EFRE [Eaa [ AaaE|

BT

D

01530

O A

BEIERD

R

01166

o.021  [s0.s0

NE R

5590

01818

o000 [o.00

SEAERD

Nk |

‘M‘\h(‘ I “” V‘hw‘ \\n

AR \“\
w\
‘uu“h““““‘ ‘\HHHMH‘

T

“h “ p “ «

i “mm
‘\“w IRRIRIAS
“‘H“““ \‘\‘MM\‘H‘\\“

rH
H‘ ‘M‘





图：B面试重振动测量界面

当机械转速平稳后，且确保主机、传感器正确连接好后，按
[image: image29.png]


按钮开始测量B面试重振动，待测量值较稳定后（此时相位较稳定，变化不超过正负10度），先按[image: image30.png]


按钮暂停测量，并保持测量值；然后点击[image: image31.png]


按钮保存测量数据（在暂停状态下才可进行数据保存），弹出数据已保存提示框，点击界面中“OK”按钮完成数据保存。

用试重法测量不平衡量，进入试重振动测量如下图：

[image: image32.png]& BT A E M

e BT ) ) it —
HEHE PUETESE  HTAR NEREEE FE [ERE (AR [ R |
e Twn_Jow

gD e )
o [W[rmiiE  [fooo | _ TEERD [T foow  [o.on
[ 70 HFAH BEEEFE NGB 305 05 o000 o.00
[ s ew N (el

spomm sk [

1.00
0.0

ki




 [image: image33.png]RS B AT 3% 2h 9 & SRR
P EEELE [ERE e [ERE AR
[ | R 0 to0z[o.00%
i ‘ m‘ L 01155 [o.00%
SRR SEEEFE B 019170005 T e
ER— SR

HEEHEET

e

M\

\“
“M\\‘\\U‘\Mw\“u\u

0.0

0.0
0.0
0.0

=l





从动平衡测量信息数据列表中查看，若基频振值以及相位的变化量超过20%，说明B面试重加的比较合理。否则，说明B面试重加的不够好，需要停机重新添加B面试重，并且点击[image: image34.png]


按钮返回输入B面试重界面，重新填写B面试重质量，再重新测量B面试重振动值并保存数据。

图中显示的数据中，配重角度是以试重块的位置为0度，转子旋转方向的正方向计算的。保存数据后按
[image: image35.png]


进入下一步，得出不平衡矢量，

第七步：获得双面不平衡矢量

加配重和减配重两种不平衡矢量都显示在双面试重法算配重界面中，并且可以选择用极坐标显示试重位置。点击[image: image36.png]


按钮可显示转子的极坐标图，点击
[image: image37.png]


按钮退出极坐标显示界面。

[image: image38.png]RERSBIRERR

B R HK:

w0 o
B0 0 [ 27. 15 |
B 000 [ 5057 |
w00
———— R — ———— R —
A T o HEARE - REAR —— HREAE B
L] 00, L] 00/ L] 00/ L] 00/
100 100 100 100
s o o o
s o o o
100 100 100 100
o T e T Yoo T oo 1 Yoo
715 715 715 715
Al : B 10.55_| B cc_ 51 | Bifi: B 21 95| - EEEE
T cEam 00 EEEE T oEmmB0Z





图：配重极坐标图标是界面

根据软件提示的配重矢量，质量大小，角度，正确在转子上添加配重即可。试重位置为零度角，角度范围：-180~+180度。（以下操作都以加重矢量为例，减重矢量操作与加重矢量操作相同）

[image: image39.png]A ES 18

NEREEHEE

B 0 | R .05 | BN 0 (I 1646 |
. e R 0 0. |
ME=gwT: EEMRES, L ERBNT
HERE BESs | (== ) HERE BESs |
ST SR
s B - 000 KN CE-
. M 9T T 0290 O
. . a G
O 0 OO | |0 O EE
o o
i i
BN 00 [NENENO 00 [MINENENNG 00 [N 0. 00 [N
. . s S
O DO | | DO 0 O
. . . .
S SHE S SHE

€ » 0O





图：双面试重法算配重界面

在试重法算配重界面，软件默认显示“固定等分”选项卡。等分配重是在转子上取若干等份，在这些等分上添加配重。依据现场转子被等分的情况，在等分数量选项中选择相应的数据，软件就会自动给出需要添加的配重质量及位置。

如果现场的转子上没有供添加配重的空洞，软件还提供了任意角度添加配重选项。点击“任意角度”选项卡，显示转子的极坐标图以及需要添加配重的质量及角度。

[image: image40.png]SRE

NEREEHEE
B R MK
oo R 2 | . . 02090909090 =
o 00 | N 5155 | . N G50 |
ME=gwT: EEMRES, L ERBNT
R ‘Ei%b)‘ (CEEEEEE ) HERE BEESH ‘
SIS
MEFH R s EN| NN~
. 0 O
FHEL i EREL il .
o DO N || oy e
WEHE: . - .
L8 o | -106.23 [ B 50 (O 0 |
A% [N
e . Do
A% I
S SHE

€ » 0O





本软件还提供矢量分解功能（具体矢量分解步骤及操作方法参见“第四节矢量分解”），如果由于现场原因无法把软件给出的配重添加到相应的配重位置，则可对配重的质量及角度进行分解，选择[image: image41.png]EELR



按钮，分别对A/B面配重进行分解。

[image: image42.png]1 RESR

ERBERESFAE: 2@ <> BE
HERRESHEELE
xanw: (EOEETESRIEET)

sati: (R
saaw:: [ S )

©





图：矢量分解界面

在矢量分解界面，可以根据现场及转子的情况，选择以下方式分解配重：

矢量分解1：已知两分矢量质量求两分矢量角度

矢量分解2：已知两分矢量角度求两分矢量质量

矢量分解3：已知一分矢量求另一分矢量

得出可以添加的配重后，停机在相应的配重位置进行添加，添加配重后把试重取下（必须把试重取下否则检测数据出错）。在试重法算配重界面，点击
[image: image43.png]


进入残余振动测量界面，开启设备进行残余振动的检测。

第八步：残余振动测量

进入残余振动测量界面，进行残余振动测量。

[image: image44.png]o BIAR IR NE
BAeEDHNE SHEGURER
#FES ; EE f [FVEERE
T NEBEAE  wTRE iBiiEE | [ETER 0000
LELEN o [mirmnE — [Jow e e fa o0
D 7z wrsn Fas R pr

| [ [ | NEs]
— TERRRE
itk [

hu ““M‘N\H\
\ i
”‘H‘J‘\“ M

AN

d | H Al {5
’0

{5

’0

w "\ Vi H |

{
: ‘ | “ | \H ‘M M‘ H‘
‘M\ M\.\‘\‘ \w

&




图： 残余振动测量界面

起机后待机械转速平稳，且确保主机、传感器正确连接好后，点击
[image: image45.png]


按钮开始测量，待测量值较稳定后（此时相位较稳定，变化不超过正负10度），先点击[image: image46.png]


按钮暂停测量，并保持测量值；然后点击[image: image47.png]


按钮保存测量数据（在暂停状态下才可进行数据保存），弹出数据已保存提示框，点击界面中“OK”按钮完成数据保存到数据库。

[image: image48.png]& REE RIS ME

HFER
BTHIE
#7845  gr—|

AW E
HUETHE 2R BTRE
T |

NEREXE

D 7z
[—

wrsn Fas
|| G

SERELE

HFENRER

i

EE

ARG

BT

258505

000z

B

/258505

0.0032

NE R

/258505

[0.0025

SEE R

/258505

0.0t

NERRTRED

Figits [T

L

NEFRDEE

BERATD

F
El




 [image: image49.png]x|

Bk YR zh Pl & HFERURES
e[S SR R [
sens | e ) — | — oo
B seaE weE SRR g Coior s [T o
[N | | || EERES
BRI
——
-
00|
s 2|
|
oo |
r—
fo.00_|
(|
. |
FEHEE oo ] [o00 |





从数据列表中可以看到，采集到的各振动值。数据保存完成后，点击
[image: image50.png]


进入平衡结果界面。

第九步：平衡结果

在残余振动测量界面中轻击
[image: image51.png]


按钮，进入平衡结果界面。如以达到机械的振动

要求，则点击
[image: image52.png]


按钮完成机械动平衡；如未达到机械的振动要求，则需要停机，根据软件给出的二次平衡矢量，在转子上添加二次配重，（配重添加方法与“第七步：获得双面不平衡矢量”相同）。


[image: image53.png]45 R

ECCEON || S | TR || FR|
| M| | SO —

|

HFENRER
FiE_ [ANE__[EPieE [EHvEn [WACEAE [y
peseee  [o.ows  Jo.ooze 25
sss.os  [n.ooss  [o.0012 e
e 86 [0.0107 _ [n.o0i1 .00 Twe o
eses.e8  [n.omo  [o.0018 Bz _[swe 0
pse7.4s  [n.ous  Jo.0o1e R R
BERATED |ps 6 [o00e o ooz 4781 X3 S

SR YIESESEIRFE R, FhER S =P
HFES HERE BESs ‘

A

e EA| e
Eiﬁgl = Eiﬁgl

ugu

&

e SR e
bl

B@:

BN 7 [ 00. 00 |8
.

. P 9T
.

S SHE




 [image: image54.png]0 IR E LR

T4 R

ECCEON || S | TR || FR|
| M| | SO —

|

HFENRER
FiE_ [ANE__[EPieE [EHvEn [WACEAE [y
peee.0s oo Jo.002s 0.5z
sss.05  [n.oost [o.0022 A
oee.05_ J0.0085  [0.0025 fae  [Twe o
pse7as  [n.ous  Jo.0025 %8 |swe 0
P T ) Floe |2 8.0
il R [Fis7.e8

EE i A iR e i FE e P o
HFES R ‘ %4 |

ZIXFERE
A= TF i
[-110.12 ||

B = L
-170.04 [N

A =P L
=

3.64 |

B =g PR

16.06 |

i

BE:

REAW

&





图：平衡结果界面

配重添加完毕后，点击[image: image55.png]


按钮进入二次平衡振动测量界面。起机，待机械转速平稳后进行二次平衡的测量。平衡结果界面中显示动平衡过程中的部分数据，并给出平衡结论及二次平衡矢量值。

[image: image56.png]B AT IR NE
WE =K FERINE HFANREE

FiE _[AAE _[EHE SR |
HEHE TEHERE  HFAR NEREXE lessz ez o l4zl  [o.004 [-ined

L o fprmne b e | {2 ol o2l 120

i 2400000 [0.1410 00005 -85 47
D 7z sFn Fana SEEELE B BT -

| ] ER— = |teros 99 [o 138 [0 ooto
S I BEFRAFRAD 1879693 |0.0833)
sy P [T

\\ \“M @ BEas
.
o'/

EFER

Uumh\u w‘

Mu
M p | u \

‘H\"“‘ M hw‘w‘ I
\‘“ “““uw“m‘\ \

H‘H\HHHH\\‘U‘H H

V .

SERDEE





图：二次平衡振动测量界面

二次平衡后，振动有效值、基频振值都进一步降低。对比初始振动，可见振动大大减小了，也就是说不平衡量大大减小了。在二次平衡振动测量界面中按
[image: image57.png]


或Esc键退出至平衡结果界面，在平衡结果界面中按
[image: image58.png]


结束此次动平衡操作，并把此次动平衡信息存入到转子信息库中。


_1220628513

_1304752165

_1304854967

_1220626732

_1220627822

_1220626686

